## Sheet1
上饶高新区水质自动监测系统升级改造项目采购询价清单
序号 | 站点 | 名称 | 指标参数（不低于） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元）
1 | A 区六路 节点水 站 | 电导率 | 测定原理：石墨四极式电极法 量程：0～500ms/m 漂移：±0.5% 精密度：≤±0.1% 示值误差：≤±1% 电压影响：≤±1% 实际水样比对实验：≤±10% | 1 | 台
|  | 溶解性固体物质（TDS） | 测量范围：0~2000000us/cm(0~2000ms/cm) 0~80g/L(ppt) 0~130000mg/L(ppm) 0~20MΩ -40~200℃ 测量精度：2%±0.5℃ 防水等级：IP65 通讯方式：ModbusRTU 输出方式：两路4-20mA输出,RS485 电源：90–260VAC50/60Hz | 1 | 台
|  | Cod 在线分析仪 | (1)显示功能：触摸彩屏 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，≤5mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保COD在线分析仪的测试精准度：（1）重复性：≤1.5 mg/L；（2)定量下限：≤3 mg/L； （3)实际水样比对试验，COD≥50mg/L：相对误差≤5%；（4）环境温度影响: ≤±1%。 检测原理 重铬酸盐氧化分光光度法 测量范围 0-100/0-200/0-500/1000/5000/10000/20000mg/L 示值误差 20%* ±5% 50%* ±1% 80%* ±1% 定量下限 ≤5mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤3% 24h低浓度漂移 ±5mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 记忆效应 80%*→20%* ±1mg/L 20%*→80%* ±2mg/L 电压影响试验 ±1% 氯离子影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±1% 加标回收率 90%-110% 实际水样比对试验 COD<50mg/L时，≤3mg/L COD≥50mg/L时，≤5% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤40min 数据有效率 ≥90% 一致性 ≥98% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（200mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 氨氮在线分析仪 | (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20 mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，0.05mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保氨氮在线分析仪的测试精准度（1）24h低浓度漂移：≤0.005mg/L（2）定量下限：≤0.005mg/L；（3）实际水样比对准确度：标准溶液和水样浓度＜2mg/L，绝对误差不超过0.05mg/L（4）实际水样比对准确度：标准溶液和水样浓度≥2mg/L,绝对误差不超过4%。 检测原理 水杨酸分光光度法 测量范围 0-2/5/10/30/100/500/1000 mg/L； 示值误差 20%* ±3% 50%* ±3% 80%* ±3% 定量下限 ≤0.05mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤2% 24h低浓度漂移 ≤0.005mg/L 24h高浓度漂移 ≤0.5% 记忆效应 80%*-20%* ± 0.1 mg/L 20%*-80%* ± 0.1 mg/L 电压影响试验 ±1% pH影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±1% 加标回收率 90%-110% 实际水样对比试验 NH3N<2 mg/L ≤0.2 mg/L NH3N≥2 mg/L ≤5% 最小维护周期 ≥720 h/次 测量时间 ≤35 min 数据有效率 ≥95% 一致性 ≥95% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10 mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 总磷在线分析仪 | (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，0.005mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保总磷在线分析仪的测试精准度：重复性误差：≤±0.5%（2）零点漂移：≤±0.1%（3）量程漂移: ≤±2%（4）直线性：≤±1% ； 检测原理 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 测量范围 0-1/2/10/20/50mg/L；可根据用户需求进行扩展 示值误差 20%* ±3% 50%* ±3% 80%* ±3% 定量下限 ≤0.005mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤1% 24h低浓度漂移 ≤0.005mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 记忆效应 80%*-20%* ±3% 20%*-80%* ±3% 电压影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±3% 加标回收率 90%-110% 实际水样对比试验 TP<0.1mg/L ≤±0.01mg/L TP≥0.1mg/L ≤±10% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤40min 数据有效率 ≥95% 一致性 ≥95% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 总铊 | 工作原理：采用阳极溶出伏安法检测原理 产品描述： (1)体积小，重量轻，便于运输、安装与集成，仪表内部布局清晰合理，水电分离，流路直观； (2)检测精度低，满足ppb级的检测需求；自带在线消解装置，能够消除有机物对测定的干扰； (3)具有连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量等多种模式，响应多种现场需求； (4)智能化故障诊断；具有缺、漏液判断功能，试剂余量预警、过程一场报警的功能； (5)自带在线消解装置，能够消除有机物对测定的干扰； (6)采用对环境无毒无害固体电极，保证仪器操作人员安全； (7)低运维成本，试剂消耗和废液产生量低； (8)具有取样和定量功能，采用自带驱动的柱塞泵实现试剂的定量抽取，无需额外光电定量，采用多通道选向阀，实现试剂切换； (9)具有高温消解功能，采用一体式消解模块，可对水体中各种形态铊元素继续消解后测量;软件界面可设置消解温度和消解时间，可实时监测反应室温度及消解倒计时； (10)具有液体检测功能，具有液体检测器，可对仪表运行过程中流路状态进行实时监控； (11)具有机箱温度控制功能，配备机箱风扇，实时监控机箱温度，并在界面中显示，当机箱温度超过设置阈值时，自动启动机箱风扇进行降温 (12)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (13)为确保总铊在线分析仪的测试精准度（1）准确度/示值误差：±2.0%（2）检出限：≤0.0001mg/L（3）零点漂移：0.5%FS（4）量程漂移：0.5%FS； 测量参数 总铊 Tl 测量原理 阳极溶出伏安法（ASV） 测量范围 0~20/50/100μg/L (可根据需要扩展) 精密度 10% ±3.4% 25% ±1.5% 一致性 ±99.8% 零点漂移 ±0.1% 量程漂移 ±3.5% 定量下限 Tl≤0.07μg/L 实际水样比对试验 ±4.7% MTBF ≥720h/次 测量时间 测量周期最短35分钟/次（默认） 试剂更换周期 一个月 物理参数和环境要求 尺寸 360 mm×250 mm×500 mm（W×D×H） 壁挂式安装、台式安装或集成柜式安装 重量 ≤30kg 环境要求 温度：5-45℃；湿度≤90%（无冷凝） 其它技术参数 电源要求 （220±22）AV ，（50 ~60）Hz 接口 4-20mA、RS232、RS485、MODBUS通讯协议 继电器 | 1 | 台
|  | 采水系统 | 根据现场采样井局里布设采样管路，包含采水管、回流管，采用PVC管材；包含污水泵、止逆阀等设施； | 1 | 套
|  | 预处理系统 | 水样预处理部分主要组成部分是沉砂池及相关的阀门管路等。采水泵（一用一备，）运行时将水抽到沉砂池中，当沉砂池中的样品水达到一定液位时，关闭沉砂池进样阀，这时沉砂池中的样品水保持相对稳定，经过30分钟的自然沉淀后，水中比重较大的泥沙颗粒等在重力的作用下逐渐沉淀到沉砂池的底部，而后将水样分配至各分析仪表使用。 | 1 | 套
|  | 一体化机柜 | 1)体积小，安装方便，仅需供电和安装外部管路即可； 2)一体化户外机，内置工业空调，恒温恒湿，阻燃和隔热性能好，防水防撞； 3)系统户外机柜采用轻型材料，具备恒温、恒湿、隔热、防雨、防火和报警等功能。保温材料须使柜体内部温度保障到18-25℃。机柜前后双开门，便于安装调试； 4)监测单元采用模块化设计，系统所有参数设置与操作控制均由统一一个控制单元屏幕完成，每个监测模块无需独立配置操作屏幕。 5)配备工业冷暖空调，为检测设备提供优秀的工作环境； 6)采用小型化、模块化、智能化设计，柜体占地面积不超过0.7㎡ 7)具备1小时1次的监测能力 8)系统具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 | 1 | 套
|  | 质量控制单位 | 分析仪器集成质量控制功能，包括平行样测试、标样核查、24h零点核查、24h量程核查、加标回收核查5大功能，通过质控系统或质控仪（选配）来实现对数据质量的自动、有效、实时监控，更好的保证水质监测结果的可靠性和稳定性，为水体污染防治决策制定、有效执法、事故应急、智慧管理等提供有效数据。 | 1 | 套
|  | 辅助单位 | 辅助单元应包含防雷单元、废液收集单元等部分。 (1)配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； (2)为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施； (3)配备制冷量1500W以上冷暖空调。 | 1 | 套
|  | 数采仪 | 设备功能： (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)权限管理：三级管理权限，普通用户权限、运维员管理权限、管理员权限 (4)数据采集 实时、分钟、小时、日、月、季、年数据采集存储、显示 运行日志、告警信息的记录 (5)控制功能 具备整点自动触发采样设备采样以及监测仪表分析功能 超标告警以及留样控制 远程反控功能 (6)数据传输 支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005) 支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017) 支持“一站多发”、自动补传、手动补发功能 可适配多种平台协议 (7)仪表协议 内置多种环保监测仪表协议 用户自行配置仪表监测仪表采集命令 (8)辅助功能 串口、DI、AI自检功能 软件具有串口调试功能，有利于前端仪表通信协议集成的调试，通信命令的验证 U盘升级 技术参数： 显示单元 7寸1024×600分辨率彩色触摸显示屏 数据存储 容量8G，可保存3~10年的历史数据、日志（取决于污染物采集数量） 串口接口 2路RS485，带隔离，波特率范围9600bps-230400bps 6路RS232，带隔离，波特率范围9600bps-230400bps 模拟量输入（AI） 8路，带隔离，输入信号0-5V、4-20mA，16位精度 开关量输入（DI） 8路，带隔离，输入信号0-24VDC 继电器输出 4路干触点输出 通讯方式 1路100M以太网接口 全网通3G/4G USB 2路USB2.0接口 电池 内置可充电锂电池，外部断电情况下至少6小时以上正常运行 尺寸 330mm×250mm×70mm（W×D×H） 重量 净重<5Kg 环境要求 (5～45)℃，相对湿度≤90% 电源要求 20±22VAC，0.1A50±1Hz 安装方式 壁挂式 | 1 | 套
2 | A 区二路 水站 | 地基建设 2m*3M | 采用混泥土或砖砌结构2m*3m*0.5m（长宽高） | 1 | 个
|  | 电导率 | 测定原理：石墨四极式电极法 量程：0～500ms/m 漂移：±0.5% 精密度：≤±0.1% 示值误差：≤±1% 电压影响：≤±1% 实际水样比对实验：≤±10% | 1 | 台
|  | 溶解性固体物质（TDS） | 测量范围：0~2000000us/cm(0~2000ms/cm) 0~80g/L(ppt) 0~130000mg/L(ppm) 0~20MΩ -40~200℃ 测量精度：2%±0.5℃ 防水等级：IP65 通讯方式：ModbusRTU 输出方式：两路4-20mA输出,RS485 电源：90–260VAC50/60Hz | 1 | 台
|  | Cod 在线分析仪 | (1)显示功能：触摸彩屏 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，≤5mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保COD在线分析仪的测试精准度：（1）重复性：≤1.5 mg/L；（2)定量下限：≤3 mg/L； （3)实际水样比对试验，COD≥50mg/L：相对误差≤5%；（4）环境温度影响: ≤±1%。 检测原理 重铬酸盐氧化分光光度法 测量范围 0-100/0-200/0-500/1000/5000/10000/20000mg/L 示值误差 20%* ±5% 50%* ±1% 80%* ±1% 定量下限 ≤5mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤3% 24h低浓度漂移 ±5mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 记忆效应 80%*→20%* ±1mg/L 20%*→80%* ±2mg/L 电压影响试验 ±1% 氯离子影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±1% 加标回收率 90%-110% 实际水样比对试验 COD<50mg/L时，≤3mg/L COD≥50mg/L时，≤5% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤40min 数据有效率 ≥90% 一致性 ≥98% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（200mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 总氮在线分析仪 | (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，0.1mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保氨氮在线分析仪的测试精准度（1）24h低浓度漂移：≤0.005mg/L（2）定量下限：≤0.005mg/L；（3）实际水样比对准确度：标准溶液和水样浓度＜2mg/L，绝对误差不超过0.05mg/L（4）实际水样比对准确度：标准溶液和水样浓度≥2mg/L,绝对误差不超过4%。 检测原理 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 测量范围 0-2.5/10/20/50/100/200mg/L；可根据用户需求进行扩展 准确度 TN≤0.5mg/L ±0.025mg/L TN>0.5mg/L ±5% 定量下限 ≤0.1mg/L 重复性误差 ±3% 零点漂移 ±3% 量程漂移 ±3% 记忆效应 80%*-20%* ±5% 20%*-80%* ±5% 直线性 ±5% 环境温度影响试验 ±3% 加标回收率 90%-110% 实际水样对比试验 TN<2mg/L ≤±0.2mg/L TN≥2mg/L ≤±10% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤45min 数据有效率 ≥95% 一致性 ≥95% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 悬浮物污泥浓度计 | 分析方法：红外吸收散射光线法 量程：0.01-120000mg/L 测量精度：小于测量值的±5% 重复性：±2% 分辨率：0.01~1mg/L，视不同量程而定 压力范围：≤0.4Mpa 工作温度：0到45℃（不结冰） 防护等级：传感器：IP68/NEMA6P | 1 | 台
3 | B 区节点 水站 | PH 计 | 1.测试原理：玻璃电极法； 2.测量范围：0-14； 3.重复性：±0.1pH； 4.漂移（4、7、9）：±0.1pH； 5.响应时间：≤0.5min； 6.温度补偿精度：±0.1pH； 7.电压稳定性：±0.1pH 8.实际水样：±0.1pH | 1 | 台
|  | 电导率 | 测定原理：石墨四极式电极法 量程：0～500ms/m 漂移：±0.5% 精密度：≤±0.1% 示值误差：≤±1% 电压影响：≤±1% 实际水样比对实验：≤±10% | 1 | 台
|  | 溶解性固体物质（TDS） | 测量范围：0~2000000us/cm(0~2000ms/cm) 0~80g/L(ppt) 0~130000mg/L(ppm) 0~20MΩ -40~200℃ 测量精度：2%±0.5℃ 防水等级：IP65 通讯方式：ModbusRTU 输出方式：两路4-20mA输出,RS485 电源：90–260VAC50/60Hz | 1 | 台
|  | COD 在线分析仪 | (1)显示功能：触摸彩屏 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，≤5mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保COD在线分析仪的测试精准度：（1）重复性：≤1.5 mg/L；（2)定量下限：≤3 mg/L； （3)实际水样比对试验，COD≥50mg/L：相对误差≤5%；（4）环境温度影响: ≤±1%。 检测原理 重铬酸盐氧化分光光度法 测量范围 0-100/0-200/0-500/1000/5000/10000/20000mg/L 示值误差 20%* ±5% 50%* ±1% 80%* ±1% 定量下限 ≤5mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤3% 24h低浓度漂移 ±5mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 记忆效应 80%*→20%* ±1mg/L 20%*→80%* ±2mg/L 电压影响试验 ±1% 氯离子影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±1% 加标回收率 90%-110% 实际水样比对试验 COD<50mg/L时，≤3mg/L COD≥50mg/L时，≤5% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤40min 数据有效率 ≥90% 一致性 ≥98% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（200mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | PH 计 | 1.测试原理：玻璃电极法； 2.测量范围：0-14； 3.重复性：±0.1pH； 4.漂移（4、7、9）：±0.1pH； 5.响应时间：≤0.5min； 6.温度补偿精度：±0.1pH； 7.电压稳定性：±0.1pH 8.实际水样：±0.1pH | 1 | 台
4 | C 区节 点站 | 悬浮物污泥浓度计 | 分析方法：红外吸收散射光线法 量程：0.01-120000mg/L 测量精度：小于测量值的±5% 重复性：±2% 分辨率：0.01~1mg/L，视不同量程而定 压力范围：≤0.4Mpa 工作温度：0到45℃（不结冰） 防护等级：传感器：IP68/NEMA6P | 1 | 台
|  | 电导率 | 测定原理：石墨四极式电极法 量程：0～500ms/m 漂移：±0.5% 精密度：≤±0.1% 示值误差：≤±1% 电压影响：≤±1% 实际水样比对实验：≤±10% | 1 | 台
|  | 溶解性固体物质（TDS） | 测量范围：0~2000000us/cm(0~2000ms/cm) 0~80g/L(ppt) 0~130000mg/L(ppm) 0~20MΩ -40~200℃ 测量精度：2%±0.5℃ 防水等级：IP65 通讯方式：ModbusRTU 输出方式：两路4-20mA输出,RS485 电源：90–260VAC50/60Hz | 1 | 台
|  | 总磷在线分析仪 | (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，0.005mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保总磷在线分析仪的测试精准度：重复性误差：≤±0.5%（2）零点漂移：≤±0.1%（3）量程漂移: ≤±2%（4）直线性：≤±1% ； 检测原理 过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法 测量范围 0-1/2/10/20/50mg/L；可根据用户需求进行扩展 示值误差 20%* ±3% 50%* ±3% 80%* ±3% 定量下限 ≤0.005mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤1% 24h低浓度漂移 ≤0.005mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 记忆效应 80%*-20%* ±3% 20%*-80%* ±3% 电压影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±3% 加标回收率 90%-110% 实际水样对比试验 TP<0.1mg/L ≤±0.01mg/L TP≥0.1mg/L ≤±10% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤40min 数据有效率 ≥95% 一致性 ≥95% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 总氮在线分析仪 | (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，0.1mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保氨氮在线分析仪的测试精准度（1）24h低浓度漂移：≤0.005mg/L（2）定量下限：≤0.005mg/L；（3）实际水样比对准确度：标准溶液和水样浓度＜2mg/L，绝对误差不超过0.05mg/L（4）实际水样比对准确度：标准溶液和水样浓度≥2mg/L,绝对误差不超过4%。 检测原理 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 测量范围 0-2.5/10/20/50/100/200mg/L；可根据用户需求进行扩展 准确度 TN≤0.5mg/L ±0.025mg/L TN>0.5mg/L ±5% 定量下限 ≤0.1mg/L 重复性误差 ±3% 零点漂移 ±3% 量程漂移 ±3% 记忆效应 80%*-20%* ±5% 20%*-80%* ±5% 直线性 ±5% 环境温度影响试验 ±3% 加标回收率 90%-110% 实际水样对比试验 TN<2mg/L ≤±0.2mg/L TN≥2mg/L ≤±10% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤45min 数据有效率 ≥95% 一致性 ≥95% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（10mg/L）的百分比 | 1 | 台
|  | 悬浮物污泥浓度计 | 分析方法：红外吸收散射光线法 量程：0.01-120000mg/L 测量精度：小于测量值的±5% 重复性：±2% 分辨率：0.01~1mg/L，视不同量程而定 压力范围：≤0.4Mpa 工作温度：0到45℃（不结冰） 防护等级：传感器：IP68/NEMA6P | 1 | 台
5 | 霞峰 水站 | PH 计 | 1.测试原理：玻璃电极法； 2.测量范围：0-14； 3.重复性：±0.1pH； 4.漂移（4、7、9）：±0.1pH； 5.响应时间：≤0.5min； 6.温度补偿精度：±0.1pH； 7.电压稳定性：±0.1pH 8.实际水样：±0.1pH | 1 | 台
|  | 电导率 | 测定原理：石墨四极式电极法 量程：0～500ms/m 漂移：±0.5% 精密度：≤±0.1% 示值误差：≤±1% 电压影响：≤±1% 实际水样比对实验：≤±10% | 1 | 台
|  | 溶解性固体物质（TDS） | 测量范围：0~2000000us/cm(0~2000ms/cm) 0~80g/L(ppt) 0~130000mg/L(ppm) 0~20MΩ -40~200℃ 测量精度：2%±0.5℃ 防水等级：IP65 通讯方式：ModbusRTU 输出方式：两路4-20mA输出,RS485 电源：90–260VAC50/60Hz | 1 | 台
|  | Cod 在线分析仪 | (1)显示功能：触摸彩屏 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)安全功能：二级管理权限，普通用户权限、管理员用户权限；软件监控系统故障点 (4)强大的软件功能：可针对不同的水样提供定制化的测量流程 (5)全自动无人值守操作： (6)具有自动标液核查功能 (7)具有量程自动切换功能 (8)自动校准 (9)具有自动清洗功能 (10)具有数值超标异常自动报警功能 (11)断电保护设计、具有断电、再上电后数据自动恢复功能 (12)可靠的电压过高保护装置 (13)具有自动控制外接采水泵启动、停止控制功能 (14)具有多种信号输出方式：4-20mA、RS485/RJ45 (15)具有远程控制操作功能（实现校准、标定、核查、测量、上传数据） (16)低定量下限，≤5mg/L (17)一键运行： (18)仪器安装完毕，上电只需执行一键运行即可完成仪器自检、清洗、定标和自动做样。 (19)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (20)设备具备中国中国环境保护产品认证证书 (21)为确保COD在线分析仪的测试精准度：（1）重复性：≤1.5 mg/L；（2)定量下限：≤3 mg/L； （3)实际水样比对试验，COD≥50mg/L：相对误差≤5%；（4）环境温度影响: ≤±1%。 检测原理 重铬酸盐氧化分光光度法 测量范围 0-100/0-200/0-500/1000/5000/10000/20000mg/L 示值误差 20%* ±5% 50%* ±1% 80%* ±1% 定量下限 ≤5mg/L（示值误差±30%） 重复性 ≤3% 24h低浓度漂移 ±5mg/L 24h高浓度漂移 ≤1% 记忆效应 80%*→20%* ±1mg/L 20%*→80%* ±2mg/L 电压影响试验 ±1% 氯离子影响试验 ±3% 环境温度影响试验 ±1% 加标回收率 90%-110% 实际水样比对试验 COD<50mg/L时，≤3mg/L COD≥50mg/L时，≤5% 最小维护周期 ≥720h/次 测量时间 ≤40min 数据有效率 ≥90% 一致性 ≥98% *：测试溶液浓度相对于基本检测范围上限值（200mg/L）的百分比 | 1 | 台
6 | A 区雨水 总排口 | 悬浮物污泥浓度计 | 分析方法：红外吸收散射光线法 量程：0.01-120000mg/L 测量精度：小于测量值的±5% 重复性：±2% 分辨率：0.01~1mg/L，视不同量程而定 压力范围：≤0.4Mpa 工作温度：0到45℃（不结冰） 防护等级：传感器：IP68/NEMA6P | 1 | 台
|  | PH 计 | 1.测试原理：玻璃电极法； 2.测量范围：0-14； 3.重复性：±0.1pH； 4.漂移（4、7、9）：±0.1pH； 5.响应时间：≤0.5min； 6.温度补偿精度：±0.1pH； 7.电压稳定性：±0.1pH 8.实际水样：±0.1pH | 1 | 台
|  | 电导率 | 测定原理：石墨四极式电极法 量程：0～500ms/m 漂移：±0.5% 精密度：≤±0.1% 示值误差：≤±1% 电压影响：≤±1% 实际水样比对实验：≤±10% | 1 | 台
|  | 溶解性固体物质（TDS） | 测量范围：0~2000000us/cm(0~2000ms/cm) 0~80g/L(ppt) 0~130000mg/L(ppm) 0~20MΩ -40~200℃ 测量精度：2%±0.5℃ 防水等级：IP65 通讯方式：ModbusRTU 输出方式：两路4-20mA输出,RS485 电源：90–260VAC50/60Hz | 1 | 台
|  | 总铊 | 工作原理：采用阳极溶出伏安法检测原理 产品描述： (1)体积小，重量轻，便于运输、安装与集成，仪表内部布局清晰合理，水电分离，流路直观； (2)检测精度低，满足ppb级的检测需求；自带在线消解装置，能够消除有机物对测定的干扰； (3)具有连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量等多种模式，响应多种现场需求； (4)智能化故障诊断；具有缺、漏液判断功能，试剂余量预警、过程一场报警的功能； (5)自带在线消解装置，能够消除有机物对测定的干扰； (6)采用对环境无毒无害固体电极，保证仪器操作人员安全； (7)低运维成本，试剂消耗和废液产生量低； (8)具有取样和定量功能，采用自带驱动的柱塞泵实现试剂的定量抽取，无需额外光电定量，采用多通道选向阀，实现试剂切换； (9)具有高温消解功能，采用一体式消解模块，可对水体中各种形态铊元素继续消解后测量;软件界面可设置消解温度和消解时间，可实时监测反应室温度及消解倒计时； (10)具有液体检测功能，具有液体检测器，可对仪表运行过程中流路状态进行实时监控； (11)具有机箱温度控制功能，配备机箱风扇，实时监控机箱温度，并在界面中显示，当机箱温度超过设置阈值时，自动启动机箱风扇进行降温 (12)设备具有生态环境部或环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告 (13)为确保总铊在线分析仪的测试精准度（1）准确度/示值误差：±2.0%（2）检出限：≤0.0001mg/L（3）零点漂移：0.5%FS（4）量程漂移：0.5%FS； 测量参数 总铊 Tl 测量原理 阳极溶出伏安法（ASV） 测量范围 0~20/50/100μg/L (可根据需要扩展) 精密度 10% ±3.4% 25% ±1.5% 一致性 ±99.8% 零点漂移 ±0.1% 量程漂移 ±3.5% 定量下限 Tl≤0.07μg/L 实际水样比对试验 ±4.7% MTBF ≥720h/次 测量时间 测量周期最短35分钟/次（默认） 试剂更换周期 一个月 物理参数和环境要求 尺寸 360 mm×250 mm×500 mm（W×D×H） 壁挂式安装、台式安装或集成柜式安装 重量 ≤30kg 环境要求 温度：5-45℃；湿度≤90%（无冷凝） 其它技术参数 电源要求 （220±22）AV ，（50 ~60）Hz 接口 4-20mA、RS232、RS485、MODBUS通讯协议 继电器 | 1 | 台
|  | 采水系统 | 根据现场采样井局里布设采样管路，包含采水管、回流管，采用PVC管材；包含污水泵、止逆阀等设施； | 1 | 套
|  | 预处理系统 | 水样预处理部分主要组成部分是沉砂池及相关的阀门管路等。采水泵（一用一备，）运行时将水抽到沉砂池中，当沉砂池中的样品水达到一定液位时，关闭沉砂池进样阀，这时沉砂池中的样品水保持相对稳定，经过30分钟的自然沉淀后，水中比重较大的泥沙颗粒等在重力的作用下逐渐沉淀到沉砂池的底部，而后将水样分配至各分析仪表使用。 | 1 | 套
|  | 一体化机柜 | 1)体积小，安装方便，仅需供电和安装外部管路即可； 2)一体化户外机，内置工业空调，恒温恒湿，阻燃和隔热性能好，防水防撞； 3)系统户外机柜采用轻型材料，具备恒温、恒湿、隔热、防雨、防火和报警等功能。保温材料须使柜体内部温度保障到18-25℃。机柜前后双开门，便于安装调试； 4)监测单元采用模块化设计，系统所有参数设置与操作控制均由统一一个控制单元屏幕完成，每个监测模块无需独立配置操作屏幕。 5)配备工业冷暖空调，为检测设备提供优秀的工作环境； 6)采用小型化、模块化、智能化设计，柜体占地面积不超过0.7㎡ 7)具备1小时1次的监测能力 8)系统具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入。 | 1 | 套
|  | 质量控制单位 | 分析仪器集成质量控制功能，包括平行样测试、标样核查、24h零点核查、24h量程核查、加标回收核查5大功能，通过质控系统或质控仪（选配）来实现对数据质量的自动、有效、实时监控，更好的保证水质监测结果的可靠性和稳定性，为水体污染防治决策制定、有效执法、事故应急、智慧管理等提供有效数据。 | 1 | 套
|  | 辅助单位 | 辅助单元应包含防雷单元、废液收集单元等部分。 (1)配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集； (2)为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施； (3)配备制冷量1500W以上冷暖空调。 | 1 | 套
|  | 数采仪 | 设备功能： (1)显示功能 (2)操作界面：中文字幕，引导式操作界面，使用简单，极易上手 (3)权限管理：三级管理权限，普通用户权限、运维员管理权限、管理员权限 (4)数据采集 实时、分钟、小时、日、月、季、年数据采集存储、显示 运行日志、告警信息的记录 (5)控制功能 具备整点自动触发采样设备采样以及监测仪表分析功能 超标告警以及留样控制 远程反控功能 (6)数据传输 支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005) 支持《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017) 支持“一站多发”、自动补传、手动补发功能 可适配多种平台协议 (7)仪表协议 内置多种环保监测仪表协议 用户自行配置仪表监测仪表采集命令 (8)辅助功能 串口、DI、AI自检功能 软件具有串口调试功能，有利于前端仪表通信协议集成的调试，通信命令的验证 U盘升级 技术参数： 显示单元 7寸1024×600分辨率彩色触摸显示屏 数据存储 容量8G，可保存3~10年的历史数据、日志（取决于污染物采集数量） 串口接口 2路RS485，带隔离，波特率范围9600bps-230400bps 6路RS232，带隔离，波特率范围9600bps-230400bps 模拟量输入（AI） 8路，带隔离，输入信号0-5V、4-20mA，16位精度 开关量输入（DI） 8路，带隔离，输入信号0-24VDC 继电器输出 4路干触点输出 通讯方式 1路100M以太网接口 全网通3G/4G USB 2路USB2.0接口 电池 内置可充电锂电池，外部断电情况下至少6小时以上正常运行 尺寸 330mm×250mm×70mm（W×D×H） 重量 净重<5Kg 环境要求 (5～45)℃，相对湿度≤90% 电源要求 20±22VAC，0.1A50±1Hz 安装方式 壁挂式 | 1 | 台
|  | 地基建设 | 采用混泥土或砖砌结构2m*3m*0.5m（长宽高） | 2 | 套
合计(元)
备注: 1、 A区六路节点站 ：①老旧设备COD、氨氮、总磷更换 ②新增电导率、TDS、Ti监测 2 、A区二路节点站： ①老旧设备cod、总氮、悬浮物污泥浓度计升级更换 ②新增电导率、TDS 3 、B区节点站： ①老旧设备cod、PH及悬浮物污泥浓度计更换 ②新增电导率、TDS监测 4、 C区节点站： ①老旧设备总磷、总氮、悬浮物污泥浓度计、PH计升级更换 ②新增电导率、TDS监测 5、 霞峰水站： ①老旧设备Cod、悬浮物污泥浓度计更换 ②新增电导率、TDS监测 6、 雨水总排口站 ：新增PH、电导率、TDS、Ti监测